Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Газоанализаторщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1.ПБ 08-624-03;

2. Паспорт газоанализатора СГГ-20, АНКАТ;

3. Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода;

4. ВРД 39-1.10-049-2001. Правила технической эксплуатации конденсатопродуктопроводов.

5. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97г. №116- ФЗ

?

Физико-химические свойства сероводорода:

-бесцветный газ, легче воздуха, без запаха

-газ голубоватого цвета, легче воздуха, с запахом яиц.

+бесцветный газ, тяжелее воздуха, с неприятным запахом тухлых яиц

?

Кем утверждается график замера концентрации газов и их паров на объекте?

-газоспасательной службой

+главным инженером предприятия

-начальником цеха

?

Назначение, устройство и принцип работы газоанализатора АНКАТ-7631:

-определение содержания сероводорода; измерительное устройство, электрохимическая ячейка, аккумулятор; каталитический

-определение содержания сероводорода; измерительное устройство, электрохимическая ячейка, аккумулятор; термохимический

+определение содержания сероводорода и оксида углерода; измерительное устройство, электрохимическая ячейка, аккумулятор; электрохимический

?

Назначение, устройство и принцип работы газоанализатора СГГ-20:

+измерение концентрации многокомпонентных смесей горючих газов довзрывоопасных значений в воздухе взрывоопасных пространств; блок аккумуляторов, искрозащита, измерительная плата, ТХД, ЖКИ; термохимический

-измерение концентрации многокомпонентных смесей горючих газов довзрывоопасных значений в воздухе взрывоопасных пространств; блок аккумуляторов, искрозащита, измерительная плата, ТХД, ЖКИ; каталитический

-измерение концентрации многокомпонентных смесей горючих газов довзрывоопасных значений в воздухе взрывоопасных пространств; блок аккумуляторов, искрозащита, измерительная плата, ТХД, ЖКИ; электрохимический

?

Физический смысл ПДК:

+ПДК- предельно допустимая концентрация газов, при превышении которой может произойти отравление человека;

-ПДК- предельно допустимая концентрация газов, при которой может произойти отравление человека;

-ПДК- концентрация газов, при которой не может произойти отравление человека;

?

Пределы взрываемости метана:

+ (5 – 15.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

- (2.3 – 9.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

- (3.2 – 12.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

?

Пределы взрываемости этана:

- (5 – 15) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

- (2.3 – 9.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

+ (3.2 – 12.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

?

Пределы взрываемости пропана:

- (5 – 15) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

+ (2.0 – 9.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

- (3.2 – 12.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

?

Пределы взрываемости углеводородов:

+ (1 – 18) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

- (3.2 – 12.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

- (4.3 – 45.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

?

Пределы взрываемости сероводорода:

- (1 – 18) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

- (3.2 – 12.4) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

+ (4.3 – 45.5) % объёмной доли в воздухе взрывоопасных пространств

?

Какая единица измерения используется в сигнализаторе СГГ-20?

- мг/литр

- мг/м3

+ % НКПР

?

Какая единица измерения используется в сигнализаторе АНКАТ?

- мг/литр

+ мг/м3

- % НКПР

?

Сколько порогов срабатывания звуковой и световой сигнализации в анализаторе АНКАТ?

- один

+ два

- три

?

Заряжать аккумуляторную батарею во взрывоопасной среде:

-разрешается

+запрещается

-разрешается при температуре окружающей среды от 15 до 35 градусов С

?

На каком расстоянии от сигнализатора СГГ-20 запрещается работать с сотовым телефоном?

-ближе 10 см

-ближе 20 см

+ближе 30 см

?

Какое количество времени необходимо для зарядки аккумуляторов сигнализатора СГГ-20?

-8 часов

-16 часов

+18 – 22 часа

?

Какое количество времени необходимо для зарядки аккумулятора анализатора АНКАТ?

-8 часов

+16 часов

-18 – 22 часа

?

Какое количество времени может работать непрерывно без подзарядки аккумулятора анализатор АНКАТ?

-8 часов

-16 часов

+24 часа

?

Какое количество времени может работать непрерывно без подзарядки аккумулятора сигнализатор СГГ-20 при плюсовых (минусовых) температурах?

+9 часов (2 часа)

-16 часов (4 часа)

-24 часа (6 часов)

?

Как часто проводится госповерка пригодности сигнализаторов СГГ-20 и АНКАТ-7631?

-1 раз в 3 месяца

-1 раз в 6 месяцев

+1 раз в 12 месяцев

?

Что означает сообщение АВАРИЯ, выводимое на ЖКИ сигнализатора СГГ-20?

+сгорели чувствительные элементы или кабель, а также неправильную установку значений порогов

-сгорели чувствительные элементы или кабель

-неправильная установка значений порогов

?

Какая формула используется  для перевода значения молекулярной массы в весовую концентрацию?

-Св = (22,4)/М?10

-Св = (М?22,4)/10

+Св = (М?10)/22,4

?

Что означает срабатывание значения порога «ПОРОГ-1» на сигнализаторе СГГ-4М?

+достижение значения концентрации газа предупредительной величины

-достижение значения концентрации газа аварийной величины

-достижение значения концентрации газа взрывоопасной величины

?

Что означает срабатывание значения порога «ПОРОГ-2» на сигнализаторе СГГ-4М?

+ достижение значения концентрации газа аварийной величины

- достижение значения концентрации газа предупредительной величины

- достижение значения концентрации газа взрывоопасной величины

?

Какие меры должен принять обслуживающий персонал при срабатывании сигнализации «ПОРОГ-1» и «ПОРОГ-2» на сигнализаторе СГГ-20?

+меры по устранению повышенной загазованности в соответствии с ПЛВА

- меры по защите органов дыхания обслуживающего персонала

- меры по защите обслуживающего персонала от взрыва

?

Что означает единица измерения концентрации газа %НКПР на сигнализаторах СГГ?

+процент от нижнего концентрационного предела распространения пламени газа

-процент от концентрации самовоспламенения газа

-процент от предельно-допустимой взрыво-безопасносной концентрации газа

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (п.3.5.4.12) ПНГП

-Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

-Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

-Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

-Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов? (п.3.6.24) ПНГП

-Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции.

+  Работы должны быть немедленно прекращены.

-Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства.

-Работы продолжить после извещения руководителя работ.

-Провести анализ обнаруженных паров и газов.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (п.3.8.14) ПНГП

-Ежесменно.

-Раз в неделю.

+ Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в пол года.

-Не реже одного раза в год.

?

Рабочие могут быть допущены к газоопасным работам только после: (п.3.8.19)  ПНГП

+ Проведения соответствующего инструктажа.

+ Получения наряда-допуска.

+ Получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.20) ПНГП

-Один наблюдающий.

+  Не менее двух наблюдающих.

-Один наблюдающий и руководитель работ.

-Два наблюдающих и руководитель работ.

-Три наблюдающих, один из которых- ответственный за выполнение работ.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (п.3.6.21) ПНГП

-Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

-Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

-Держать в готовности дыхательные аппараты.

-Все перечисленное.

+  Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха? (п.3.8.24) ПНГП

+  При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (п.3.8.25) ПНГП

-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

-Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (п.3.8.29) ПНГП

+  Резервный комплект шлангового противогаза.

-   Резервный комплект спецодежды.

-   Резервный комплект защитных очков.

-   Резервный комплект резиновых перчаток.

-   Резервный комплект резиновых ботов.

?

Какой размер шлем маски №4? 4: (п.1.3.7.).

-95-99см.

-93-95см.

-99-103 см.

+Свыше 103 см.

?

Какова смертельная концентрация сероводорода? 4: (п.1.1.7.).

-100мг/м3

+  1000мг/м3

-10 мг/м3

-200- 280мг/м3

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны? 4: (п.1.1.9.).

-100мг/м3

-3мг/м3

+  10 мг/м3

-0,008 мг/м3.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны в смеси с углеводородами? 4: (п.1.1.9.).

-100мг/м3

+  3мг/м3

-10 мг/м3

-0,008 мг/м3

?

Чему равна ПДК сероводорода в жилых районах? 4: (п.1.1.9.).

-100мг/м3

-3мг/м3

-10 мг/м3

+ 0,008 мг/м3

?

Первое действие при повышенной загазованности: (4: п.3.10.)

-Сообщить руководству

-Выйти из загазованной зоны

-Оказать первую помощь пострадавшему

+  Одеть противогаз

?

Как будете выходить из загазованной зоны? Укажите универсальный ответ. (4: п.3.4.)

-Против ветра

+ Перпендикулярно направлению ветра

-Быстрыми шагами с перебежками

-По указателю

?

Каким огнетушителем нельзя пользовать при загорании электрооборудования? (Инструкции к огнетушителям)

+ Пенным

- Углекислотным

- Порошковым

?

Тушить человека  любым огнетушителем  разрешается или запрещается? (Инструкции к огнетушителям)

- разрешается

+ запрещается

?

При определении загазованности в помещении пробы воздуха берут:

-  в 3 точках

-  в 10 точках

+  по схеме

?

При определении загазованности в колодце пробы воздуха берут:

+ в 3 точках

-  в 10 точках

-  по схеме

?

При определении загазованности в резервуаре пробы воздуха берут:

-  в 3 точках

+ в 10 точках

-  по схеме

?

При определении загазованности в котельной пробы воздуха берут:

-  в 3 точках

-  в 10 точках

+ по схеме

?

Горение – это

- тепловой процесс

+ реакция окисления

- разложение вещества

?

Взрыв – это

- тепловой процесс

- реакция окисления

- процесс горения

+ освобождение большого количества энергии в ограниченном объёме за короткий промежуток времени

?

Средства индивидуальной защиты от действия сероводорода

- марлевая повязка

+ противогаз

- теплое питье

?

К колориметрическим газоанализаторам относятся

- СГГ-4, СГГ-20, КОЛЕОН

- АНКАТ-7631

+ УГ-2, ГХ-4

?

К термохимическим газоанализаторам относятся

+ СГГ-4, СГГ-20,

- АНКАТ-7631

- УГ-2, ГХ-4

?

К электрохимическим газоанализаторам относятся

- СГГ-4, СГГ-20

+ АНКАТ-7631

- УГ-2, ГХ-4

?

Величина НКПР метана равна

- 40% от нижнего предела взрываемости метана

- 60% от нижнего предела взрываемости метана

+ 80% от нижнего предела взрываемости метана

?

Огнеопасные работы прекращаются при загазованности

+ 20% от нижнего предела взрываемости

- 40% от нижнего предела взрываемости

- 60% от нижнего предела взрываемости

?

Газоанализатор СГГ- 3У применяется для определения концентрации

- весовой

+ объемной

- газовой

?

Газоанализатор СГГ- 4М применяется для определения концентрации

- весовой

+ объемной

- газовой

?

Газоанализатор СГГ- 20 применяется для определения концентрации

- весовой

+ объемной

- газовой

?

Газоанализатор АНКАТ 7621 (Н2S)  применяется для определения концентрации

+ весовой

- объемной

- газовой

?

Газоанализатор АНКАТ (О2) применяется для определения концентрации кислорода

- весовой

+ объемной

- газовой

?

Газоанализатор СГГ-4М настраивается на срабатывание ПОРОГ 1 концентрацией газа

- 7% НКПР

+ 10% НКПР

- 12% НКПР

?

Газоанализатор СГГ-20 настраивается на срабатывание ПОРОГ 1 концентрацией газа

+ 7% НКПР

- 10% НКПР

- 12% НКПР

?

Газоанализатор СГГ-4М настраивается на срабатывание ПОРОГ 2 концентрацией газа

- 7% НКПР

- 10% НКПР

+ 12% НКПР

?

Газоанализатор СГГ-20 настраивается на срабатывание ПОРОГ 2 концентрацией газа

- 7% НКПР

- 10% НКПР

+ 12% НКПР

?

Какой газоанализатор работает на фотометрическом эффекте

- АНКАТ

+ КОЛЕОН

- СГГ

?

Контроль воздушной среды в помещениях осуществляется

+ 1 раз в 8 часов

- 1 раз  в 2 часа

- 1 раз в 24 часа

?

Контроль воздушной среды на открытых установках осуществляется

- 1 раз в 8 часов

- 1 раз  в 2 часа

+ 1 раз в 24 часа

?

Контроль воздушной среды в аварийных ситуациях осуществляется

- 1 раз в 8 часов

+ 1 раз  в 2 часа

- 1 раз в 24 часа

?

Контроль воздушной среды в колодцах осуществляется

+ по графику

- 1 раз  в 2 часа

- 1 раз в сутки

?

При определении загазованности на открытых установках при нормальных условиях используют

+ газоанализаторы

- резиновые камеры

- стеклянные бутыли

?

При определении загазованности на открытых установках при температуре менее минус 10С градусов  используют

- газоанализаторы

+ резиновые камеры

- стеклянные бутыли

?

При определении загазованности на открытых установках в дождливое время используют

- газоанализаторы

+ резиновые камеры

- стеклянные бутыли

?

При ведении огневых работ на открытых установках отбор проб проводить

- каждые 30 мин

+ каждый час

- каждые 2 часа

?

При ведении огневых работ в помещениях, резервуарах отбор проб проводить

+ каждые 30 мин

- каждый час

- каждые 2 часа

?

При выполнении газоопасных и огневых работ показания заносятся

- в журнал

+ в наряд-допуск

- на бланки

?

Показания загазованности, снимаемые по графику, заносятся

+ в журнал

- наряд-допуск

- на бланки

?

Показания загазованности, снимаемые по графику на открытых установках заносятся

- в журнал

- в наряд-допуск

+ на бланки

?

В труднодоступных местах загазованность определяется с помощью

- спущенного газоанализатора

+ заборной трубки

- специального насоса

?

В резиновую камеру воздух забирается из

- газоанализатора

- заборной трубки

+ специального насоса

?

При использовании заборной трубки воздух подается на активную ячейку газоанализатора с помощью

+ резиновой груши

- конвекционно

- специального насоса

?

Подача воздуха при обычных условиях на термохимическую ячейку производится

- резиновой грушей

+ конвекционно

- специальным насосом

?

Газоанализатор АНКАТ срабатывает на концентрацию сероводорода ( Н2S )

+ 3мг/куб.м

- 10мг/куб.м

- 30мг/куб.м

?

Газоанализатор АНКАТ-7631 применяется для определения концентрации

+ сероводорода

- кислорода

- углеводородов

?

Газоанализатор АНКАТ-7641 применяется для определения концентрации

- сероводорода

+ кислорода

- углеводородов

?

Газоанализатор СГГ-4М применяется для определения концентрации

- сероводорода

- кислорода

+ углеводородов

?

Газоанализатор СГГ-20 применяется для определения концентрации

- сероводорода

- кислорода

+ углеводородов

?

Газоанализатор КОЛЕОН применяется для определения концентрации

- сероводорода

- углеводородов

+ различных газов

?

Каким огнетушителем можно тушить ЛВЖ? (Инструкции к огнетушителям)

+ пенным

+ углекислотным

+ порошковым

?

Чем опасны пирофорные отложения? (5: стр.266, 3 абз.)

-они очень токсичны.

-они взрывоопасны.

+  они способны самовозгораться.

-они обладают неприятным запахом.

?

Назовите ПДК для углеводородов нефти (К:, стр. 254, 3 абз. снизу)

-10 мг/м3

-100 мг/м3

+  300 мг/м3

-350 мг/м3

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органического вещества. (К: стр.272, таблица 19)

+  марка А, коробка коричневая

-  марка М, коробка красная

-  марка В, коробка желтая

-  марка КД, коробка серая

?

От каких газов применяются фильтрующие противогазы марки КД?  (К:, стр. 272, табл.19)

-кислых газов, сернистого газа

+  сероводорода и аммиака

-всех газов

-сероводорода и сернистого газа

?

Чему соответствует нижний предел взрываемости (К:, стр. 268, 2 абз.)

+ нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с     воздухом,  при которой происходит вспышка при поднесении пламени

-нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит, из-за недостатка кислорода воздуха

-нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой вспышка происходит самопроизвольно

-нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом,  выше которой вспышки уже не происходит из-за избытка кислорода воздуха

?

Шланговые противогазы проверяют на герметичность перед выполнением работ (ПБ 12-529-03, 10.56):

-  внешним осмотром;

+  зажатием конца гофрированной дыхательной трубки

-  внутренним осмотром

-  любым удобным методом;

?

Дайте определение термину  «авария» (Федеральный закон № 116 от 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ст.1):

+ разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв на опасных производственных объектов;

- нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасных производственных объектов при отсутствии взрыва, либо выброса опасных веществ;

?

Дайте определение термину  «инцидент» (Федеральный закон № 116 от 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ст.1):

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв на опасных производственных объектов;

+ отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона № 116-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;